四探针测试原理方法和计算

一、工作原理和计算公式

1.双电测四探针法测试薄层样品方阻计算和测试原理如下：

直线四探针测试布局如图8，相邻针距分别为S1、S2、S3,根据物理基础和电学原理：

当电流通过1、4探针，2、3探针测试电压时计算如下：

四探针测试结构图8

当电流通过1、2探针，4、3探针测试电压时计算如下：

从以上计算公式可以看出：方阻RS只取决于R1和R2，与探针间距无关．针距相等与否对RS的结果无任何影响，本公司所生产之探针头全部采用等距，偏差微小，对测试结果更加精准。

2.仪器工作原理图

图9

二.功能概述

四探针探头

标准电阻

四探针测试平台 +探头               四探针测试仪主机组合图

方向键      数字键  功能键

电源开关     液晶显示器     功能选项     系统功能  端口

图2

2.显示界面图

2.1.开机页面

图3

2.2.测试界面

图2

图4

图2

图5

三、操作流程和测试步骤

1.使用前期准备--测试前准备工作：

1.1.开机预热：将220V电源插头插入电源插座，打开电源开关，让仪器预热15分钟，保证测试数据稳定。若测试仪无法正常启动，请按以下步骤检查：

①检查电源线是否接触良好；

②检查后面板上的电源开关是否已经打开

③检查保险丝是否熔断，如有必要，请更换保险丝

- 如经上述检查无误后，测试仪仍未正常启动，请联系本公司进行解决。

1.2.准备好被测物，链接好测试探头，把测试探头接口与主机接口相连接，并锁定，防止松动或接触不良而对测试结果造成影响.

1.3.接通电源，开启电源开关，待仪器液晶显示屏上显示出厂家和产品信息后，如图3，按“显示”键进入，

1.4.进入测试功能界面如图4、图5；如测试方阻时，请选择液晶显示屏又侧对应 的功能按键“方阻”，则进入方阻测试界面；如测试其他材料时，请选择“材料”则进入材料电阻，电阻率，电导率测试仪界面。

1.5.设置好被测物所需之参数，把被测物放于测试治具平台上操作，测试完毕直接显示测试数据。如配置软件，软件操作说明书同安装软件在一起，请注意查看操作步骤.

2.四探针双电方阻测试步骤

2.1.上述步骤中1项，使用前期准备

2.2 把被测物测试所需要之参数数据设定：

2.2.1依据不同之测试样品，选择被测试电流，电流设置：按方向键移动光标至“电流”功能，按“设置”键进入；再按“左右”方向键选择电流数据，选择完毕后按“确定”键进行确认。按照以上步骤和方法选择电压、长度单位、探针形状设定、温度.

2.2.2.探针间距数据的输入，探针间距出厂时已经标定，无需再次测量，探针头上有详细的探针数据资料，探针间距的设置：将光标移动至“探针间距”按“设置”键进入，通过面板上面的“数字”按键输入数据按“确定”键进行确认；按照以上方法和步骤设定”厚度“，注意厚度和探针间距修正系数表已经设置在仪器程序中，自动修正，无需再次输入和查询表格。

2.3.测试探头和测试平台操作

选配测试平台的将被测物放在测试平台上，调节探头探针与样品良好接触，探头有二种，一种是探针是弹簧针型，一种是硬针而探头内腔有弹簧；探头有方型和直线型两种结构；调节测试平台上的水平定位角，保证水平仪水准在中心位置；放置好被测物品，后压下探头至被测物，带数据稳定后读取.

方阻测试时，在测试时电流的选择也不同

根据国标GB/T1552-1995和根据ASTM F374-84标准方法测量方块电阻所需要的电流值如下表所示

方块电阻测试时电流量程选择表

| 方块电阻（Ω/□） | 电流量程 |
| --- | --- |
| 0---1.2 | 100mA |
| 1---25 | 10 mA |
| 20---250 | 1 mA |
| 200---2500 | 100μA |
| 2000---25000 | 10μA |
| 20000---250000 | 1μA |
| >200000 | 0.1μA |

方阻测试时根据用户所选择的电压测量低压6V，中压15V，高压32V；材料测试的时候一直是6V

四.维护和保养

1 .使用者的维护

为了防止意外发生，请不要接触机内部件。本机器内部所有的零件，绝对不需使用者的维护。如果机器有异常情况发生，请直接与瑞柯仪器公司厂家联系或其指定的经销商给予维护。

2. 使用者的修改

使用者不得自行更改机器的线路或零件，如被更改机器后保修则自动失效并且本公司不负任何事故责任。在保修内使用未经我公司认可的零件或附件造成故障也不予保证。如发现送回检修的机器被更改，将机器的电路和零件修复回原来设计的状态，并收取修护费用。

3.测试工作站

3.1工作位置

工作站的位置选择必须安排在一般人员非必经的处所，使非工作人员选离工作站。如果因为条件限制的安排而无法做到时，必须将工作站与其这它设施隔开并且特别标明“测试工作站”。如果工作站与其它作业站非常接近时，必须特别注意安全的问题。在测试时必须标明“测试执行中，非工作人员请勿靠近”

4.输入电源

输入：220V±10%  使用频率：50Hz

4.3.3工作场所

尽可能使用非导电的工作桌工作台。操作人员和待测物之间不得使用任何金属。操作人员的位置不得有跨越待测物去操作或调整测试仪器的现象。测试场所必须随时保持整齐、干净，不得杂乱无章。测试站及其周边之空气中不能含有可燃气体或在易燃物质。

4.3.4人员资格

本仪器为精密仪器，必须由训练合格的人员使用和操作。

4.3.5安全守则

操作人员必须随时给予教育和训练，使其了解各种操作规则的重要性，并依安全规则操作。

4.3.6衣着规定

操作人员不可穿有金属装饰的衣服或戴金属手饰和手表等，这些金属饰物很容易造成意外的感电。

4.3.7医学规定

绝对不能让有心脏病或配戴心律调整器的人员操作。

4.4测试安全程序规定

一定要按照规定程序操作。操作人员必须确定能够完全自主掌控各部位的控制开关和功能。

4.5安全要点

● 非合格的操作人员和不相关的人员应远离测试区。

● 万一发生问题，请立即关闭电源并及时处理故障原因。

五、仪器安装要点

5.1安装简介

本章主要介绍产品的拆封、检查、使用前的准备等的规则。

5.2拆封和检查

产品是包装在一个使用木箱泡绵保护的包装箱内，如果收到时的包装箱有破损，请检查机器的外观是否有无变形、刮伤、或面板损坏等。如果有损坏，请立即通知制造厂或其经销商。并请保留包装箱和泡绵，以便了解发生的原因。我们的服务中心会帮您解决。在未通知制造厂或其经销商前，请勿立即退回产品。

5.3使用前的准备

5.3.1输入电压

输入220V，有稳定的电流和电压环境

5.3.3使用的周围环境条件

。易燃易爆空气环境            。不稳定的工作台面.

。阳光直射的地方.             。潮湿的地方.

。腐蚀性的空气环境.           。空气污染灰尘重.

5.4储存和运输

5.4.1周围环境

仪器可以在下列的条件下储存和运输：

周围温度……………………………………10°到60°C

高度………………………………………………7620公尺（25000英尺）

本机必须避免温度的急剧变化，温度急剧变化可能会使水气凝结于机体内部。

5.4.2原始包装：

请保留所有的原始包装材料，如果机器必须回厂维修，请用原来的包装材料包装。并请先与制造厂的维修中心联络。送修时，请务必将全部的附件一起送回，请注明故障现象和原因。另外，请在包装上注明“易碎品”请小心搬运。

# Text boxes

宁 波 瑞 柯 仪 器 有 限 公 司

Ningbo Rooko instrument co., Ltd

FT-340系列电阻率测试仪

FT-340 serial resistivity tester

按显示键继续

Http://www.ruike17.cn

TEL:0574-27868496  FAX:87460769

瑞柯仪器                      方 阻

接口：USB

测试功能：Rpk

电流：自动

最高电压：低

清零：关

温补：关

长度单位：mm

探针间距：mm

探针形状：直形

温度系数：0.000    厚度：mm

电压：0.0v                             温度：0.00℃

电阻：……………

电阻率：…………

电导率：………….

材料

方 阻

放大

放大

方 阻

材料

电阻：……………

电阻率：…………

电导率：………….

瑞柯仪器                        材 料

接口：USB

测试功能：Rpk

电流：自动

清零：关

温补：关

长度单位：mm

试样状态：长方形

截面积        长：     宽：     高：

温度系数：0.000

电压：0.0v        压强：                  温度：0.00℃

电脑

软件

打印

液晶

显示

输入

电源

恒

流

源

被

测

物

芯片

模块